- 混合动力碎石清石系统参数要求

- 基本情况：

- 1、名称：混合动力碎石清石系统

- 2、数量：1套

- 3、预算：200万

- 二、基本参数要求(必须提交满足以下参数材料证明)：

- （1）设备为一体化设计，具备≥三个能量源，可同时产生至少三种能量：超声碎石能量、气压弹道碎石能量、钬激光碎石能量；具备四种及以上碎石方式，每一种方式都可以单独碎石。超声和气压弹道可以联合在一起同时作用于结石。

- （2）超声和气压弹道治疗中不损伤人体软组织，无热产生，不损坏内窥镜。

- （3）采用微电脑控制技术，可精确设置治疗参数，并对治疗参数进行储存。

- （4）须提供气压弹道手控器及超声能换能器及侧吸转换器。

- （5）具备对输尿管结石处理的功能，能通过超声探针中空部分将击碎的结石碎片清理出病人体外；超声探针可置放于输尿管镜里。

- （6）主机装备吸附调控泵，能对负压吸引的流量大小进行调控。

- （7）空气压缩机具有三级空气过滤装置。

- （8）激光配备直径≥200μm的碎石光纤用于输尿管软镜碎石。

- （9）超声频率：23--26.4KHz

- （10）超声能探针尖端主振幅：20µm--80µm

- （11）气压弹道能能量：≥900mj

- （12）气压弹道能探针尖端振幅范围：1.5mm--2.0mm

- （13）气压弹道能频率：≥12次/S，同时连续可调

- （14）吸附调控泵最大负压≥0.07Mpa，最大抽水效率不小于1L/min

- （15）压力供应：3.5--6.5bar

- （16）钬激光波长：≥2μm

- （17）钬激光脉冲宽度范围

- 1.短脉冲宽度（全峰值功率）范围：200-1000µs；

- 2. 长脉冲宽度（全峰值功率）范围：200-1600µs。

- （18）治疗激光终端输出平均功率：1.5-20W

- （19）激光终端最大脉冲能量：≥3.5J

- （20）瞄准波长：≥530nm

- （21）脉冲重复频率：3-20Hz

- （22）激光分类（IEC/EN 60825-1）：4